团体标准

ICS 17.220.20

CCS N 22

T

T/CIMA  0173—XXXX

大电流开关内置单相电能表

High current switch built-in single-phase electricity meters

（征求意见稿） （在您提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20250313

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目    次

前 言	Ⅰ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 技术要求	3

5 试验方法	10

6 检验规则	16

7 包装、贮存及运输	17

附录A	18

附录B	22

附录C	23

附录D	27

附录E	28

附录F	31

附录G	33

附录H	34

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：贵州电网有限责任公司、河南许继仪表有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司等。

本文件主要起草人：李鹏程、徐宏伟、刘献成、于雷、金鑫、薛振永、杜树帅、宋珊珊、王明月、任晓峰、王从军等。

大电流开关内置单相电能表

- 范围

本文件规定了大电流开关内置单相电能表（简称“电能表”）的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

本文件适用于最大电流为80 A或100 A的开关内置单相电能表的制造、检验、使用和验收。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804—2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2423.10—2019  环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 2423.17—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.55—2023  环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验

GB/T 4208—2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 4798.1—2019  环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第1部分:贮存

GB/T 4798.2—2008  电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输

GB/T 5169.11—2017  电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝,热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)

GB/T 9092—1998  费率和负载控制时间开关

GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 16935.1—2023  低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB/T 17215.211—2021  交流电测量设备通用要求 试验和试验条件-第11部分：测量设备

GB/T 17215.231—2021 电测量设备（交流） 通用要求 试验和试验条件-第31部分：产品安全要求和试验）

GB/T 17215.321—2021  交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表(A、B、C、D和E级)

GB/T 17215.323—2022  交流电测量设备 特殊要求-第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2023  电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6—2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

DL/T 645—2007  多功能电能表通信协议

DL/T 698.45-2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议

DL/T 830—2002  静止式单相交流有功电能表使用导则

DL/T 1486—2015  单相静止式多费率电能表技术规范

DL/T 1487—2015  单相智能电能表技术规范

DL/T 1490—2015  智能电能表功能规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标称电压nominal voltage

Unom

确定仪表相关性能所依据的电压值。

注：除非另有说明，“电压”和“电流”术语指方均根值（r.m.s.）。

[来源：GB/T 17215.211—2021,3.5.5]

3.2

起动电流starting current

Ist

在功率因数（或sinφ）为1时，规定的电能表应起动并连续记录电能的最小电流值。

注：除非另有说明，“电压”和“电流”术语指方均根值（r.m.s.）。

[来源：GB/T 17215.211—2021,3.5.1]

3.3

最小电流minimum current

Imin

规定的符合电能表准确度等级要求的电流最小值。

注：除非另有说明，“电压”和“电流”术语指方均根值（r.m.s.）。

[来源：GB/T 17215.211—2021,3.5.2]

3.4

转折电流transitional current

Itr

规定的电流值，在大于等于该值时，与电能表准确等级对应的最大允许误差在最小极限内。

注：除非另有说明，“电压”和“电流”术语指方均根值（r.m.s.）。

[来源：GB/T 17215.211—2021,3.5.3]

3.5

标称电流rated current)

Ib

确定直接接入仪表有关特性的电流值。

注：Ib=10Itr。

3.6

最大电流 maximum current

Imax

规定的电能表满足准确度要求的电流最大值。

注：除非另有说明，“电压”和“电流”术语指方均根值（r.m.s.）。

[来源：GB/T 17215.211—2021,3.5.4]

3.7

负荷开关load switch

在正常电路条件(可以包括规定的过载工作条件)下,能够接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件(例如短路)下,也承载规定时间的电流的机械切换装置。

注：开关可以只能接通，但不能分断短路电流。

[来源：GB/T 17215.231—2021,3.7.1]

3.9

停电power fail

电能表供电电压低于电能表临界电压。

[来源：DL/T 1490—2015,3.41]

- 技术要求

  - 规格要求

    - 准确度等级

有功A级；无功2级。

注：具备无功功能时，以下要求与此相同。

    - 标称电压

220 V。

    - 电压工作范围

电压范围见表1。

- 电压范围

| 工作范围 | 电压范围 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | 0.9Unom～1.1Unom |
| 扩展的工作范围 | 0.8Unom～1.15Unom |
| 极限工作范围 | 0.6Unom～1.3Unom |

    - 电流规格

有功电流规格Imin～Itr(Imax)：0.25～0.5(80) A、0.5～1(100) A。

无功电流规格Ib（Imax）：5(80) A、10(100) A。

    - 标称频率

50 Hz/60 Hz。

    - 脉冲常数

脉冲常数与电压、电流规格对应关系见表2。

- 规格要求与推荐常数

| 等级 | 电压规格 | 有功电流规格 Imin-Itr(Imax) | 无功电流规格 In（Imax） | 推荐常数 imp/kWh、imp/kvarh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有功：A级 无功：2级 | 220 V | 0.25-0.5(80) A | 5(80) A | 2000 |
| 有功：A级 无功：2级 | 220 V | 0.5-1(100) A | 10(100) A | 1000 |

  - 环境条件

### 参比温度及湿度

参比温度为 23 ℃±2 ℃，相对湿度为45%～75%。

### 温度范围

温度范围应符合GB/T 17215.211—2021中表14和表15的规定。

### 相对湿度

相对湿度应符合GB/T 17215.211—2021中表11的规定。

### 大气压力

相对湿度应符合符合GB/T 17215.211—2021中表11的规定。

  - 机械和结构的要求

    - 一般要求

电能表结构应符合GB/T 17215.211—2021中5.1的要求。

电能表外观尺寸见附录C，通信模块外观尺寸见附录D和附录E。

    - 产品标志

电能表应有下列标志，标志符号应符合GB/T 17215.211—2021中6.4的要求：

- 产品名称及型号；

- 制造厂名和商标；

- 制造日期及出厂编号；

- 计量器具型式批准证书和制造标准的标识；

- 标称电压、电流规格、常数、准确度；

- 防护等级；

- 使用类型。

    - 材料及其工艺要求

电能表表盖、表座、端子座和接线端子封印螺钉、端子盖所使用的材料及工艺要求如下：

- 表座应符合DL/T 1486—2015中4.3.3.3的规定；

- 表盖应符合DL/T 1486—2015中4.3.3.4的规定；

- 端子座及接线端子应符合DL/T 1486—2015中4.3.3.5的规定；

- 封印及螺钉应符合DL/T 1486—2015中4.3.3.6的规定；

- 端子盖封印及螺钉应符合DL/T 1486—2015中4.3.3.7的规定；

- 铭牌应符合DL/T 1486—2015中4.3.3.8的规定。

    - 机械强度

电能表外壳机械强度满足以下要求：

- 冲击试验应符合GB/T 17215.323—2022中5.2.1的规定；

- 振动试验应符合GB/T 17215.323—2022中5.2.2的规定；

- 弹簧锤验应符合GB/T 17215.323—2022中5.2.3的规定。

    - 防护性能

外壳防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP 54的规定。

    - 接线端子间隙和爬电距离

电网电源电路的最小电气间隙应符合GB/T 17215.231—2021中表8的规定，最小爬电应符合GB/T 17215.231—2021中表9的规定。

    - 耐热和阻燃

应符合GB/T 17215.231—2021中9.3阻燃的要求，其中端子座试验温度960 ℃±15 ℃，

端子盖和表盖试验温度为650 ℃±15 ℃，试验时间为30 s±1 s。

    - 防腐蚀

对在腐蚀环境中特殊使用的电能表，金属部分应符合GB/T 2423.17—2008的盐雾试验要求。

  - 功能要求

### 一般要求

电能表应具备有功电能计量功能、测量及监测功能、广播校时功能、费率时段功能、阶梯电量功能、冻结功能、负荷记录功能、数据存储功能、电表清零功能、安全防护功能；宜具备无功计量功能。功能要求应符合DL/T 1490—2015中规定。

### 事件记录

电能表事件记录功能除应符合DL/T 1490—2015中4.8的规定，还宜具备以下事件记录

功能：

- 记录端子座温度超限跳闸总次数，最近10次发生时刻、结束时刻、对应的火线和零线端子座温度、电压、电流及功率等信息；

- 记录端子座温度剧变总次数，最近10次发生时刻、结束时刻、对应的火线和零线端子座温度分钟变化量、电压、电流及功率等信息；

- 记录端子座温度不平衡总次数，最近10次发生时刻、结束时刻、对应的火线和零线端子座温度、电压、电流及功率等信息。

### 时钟、电池

时钟和电池的要求应符合DL/T 1490—2015中4.3的规定。

### 事件清零

- 事件清零功能要求如下：

- 清除电能表内存储的全部或某类事件记录数据；

- 执行该命令时应不清除事件清零记录和电能表清零记录，并记录本次事件清零记录。

### 显示功能

- 应符合DL/T 1490—2015中4.11的规定，显示器字符见附录A。

### 报警功能

- 报警功能要求如下：

- 电能表可通过液晶上符号显示进行报警，当事件恢复正常后报警自动结束；

- 电能表支持通过液晶符号报警功率反向。

### 信号输出

- 信号输出功能要求如下：

- 电能表电能量脉冲输出接口应符合DL/T 1490-2015中4.10.1的规定，其中脉冲宽度为30 ms～96 ms。有脉冲输出时，通过5 mA 电流时脉冲输出口的压降不得高于0.8 V；没有脉冲输出时，脉冲输出口直流阻抗应不小于100 kΩ；

- 多功能信号端子可输出秒脉冲信号、有功电能、无功电能脉冲信号，应符合DL/T 1490-2015中4.10.2的规定。三种信号可在同一多功能信号端子通过软件设置进行转换，每日零点自动恢复为秒脉冲输出。电能表初次上电，或停电后再上电，默认为秒脉冲信号输出。

### 通信要求

电能表至少应具有一路红外通信接口、一路RS485通信接口，具备模块通信功能，模块根据需要可使用载波通信模块、微功率无线通信模块、载波-无线双模模块等外置通信模块，宜具备蓝牙通信功能，通信协议应符合DL/T 645—2007或DL/T 698.45—2017的要求。

电能表载波通信模块、微功率无线通信模块等应具备良好的向上版本兼容性。

- 红外通信功能应符合DL/T 1485—2015中4.4.8.3的规定，接口通信速率缺省值为 1200 bit/s；

- RS485通信功能应符合DL/T 1485—2015中4.4.8.2的规定，接口通信速率缺省值为 9600 bit/s；

- 载波通信功能应符合DL/T 1485—2015中4.4.8.4的规定，其中接口通信速率缺省值为 9600 bit/s；

- 微功率无线通信功能应符合DL/T 1485—2015中4.4.8.5的规定，其中接口通信速率缺省值为 9600 bit/s；

- 蓝牙通信（可选）：

  - 蓝牙模组与电能表之间的通信速率至少达到115200 bps，且通信距离大于10米；

  - 蓝牙模组宜采用独立电源，具有运行状态自监测功能，并支持电能表获取；

  - 蓝牙模组的使用寿命不应小于12年，寿命期内蓝牙模组出现异常后不应影响电能表其它功能正常运行；

  - 蓝牙模组的运行模式可通过电能表进行控制，如：关机、休眠、运行等；

  - 蓝牙宜采用5.0及更高标准版本，其通信服务UUID和通用要求见附录F。

### 费控功能

- 费控功能要求如下：

- 电能表采用负荷开关，进行通断操作时应有相应的硬件或软件的消弧措施，空载操作循环的机械寿命次数不低于100000次；

- 负荷开关具有抗电腐蚀的能力，在通、断Imax电流的条件下，负荷开关的寿命不应小于6000次；

- 在电能表电压电路施加标称电压，电流电路通过1.2Imax的条件下，进行10次开关通断试验；试验后，电能表应能正常工作；

- 当在电能表电压电路上施加70％～120％的标称电压时，负荷开关应能正常工作；

- 内置负荷开关最大额定断开电流应大于等于120 A，负荷开关技术要求符合17215.231-2021中规定，负荷开关类型选择UC3。内置负荷开关负荷通断电路与控制回路之间应能满足4 kV交流耐压试验，持续时间1分钟，漏电流小于0.5 mA；

- 费控功能采用远程费控方式，应符合DL/T 1490—2015中4.14的规定。

### 通断电要求

- 通断电功能应具备出厂设置使用场景模式字功能，根据不同的应用场景进行不同的通断

- 电控制。应至少具备普通居民用电场景、特殊用电（不能断电）场景、超容用电场景等三种用电场景的通断电功能，每种场景的通断电流程见附录G。

### 保电功能

- 保电功能应符合 DL/T 1490-2015中4.18的规定。

### 端子座温度监测（可选）

具有4个电流接线端子温度监测功能，能对端子座温度进行监测，任一接线端子两次测温之间的时间间隔不超过5 s。具体要求如下：

a）能对端子座温度分钟变化量、端子座温度不平衡程度进行监测，端子座温度、端子座温度分钟变化量、端子座温度不平衡程度限值可设置，当接线端子的上述状态超过限值或者恢复到限值以下时，应能执行报警、拉闸保护、解除报警、合闸恢复等动作，同时应能以事件方式记录并上报；

b）当端子座温度超过设定阈值时（默认为115 ℃），能实现主动上报并产生预警；

c）当端子座温度超过设定阈值时（默认为130 ℃），且电流超过端子座温度超限跳闸电流阈值时，能主动上报并自动切断负荷开关。当端子座温度恢复至正常值时，电能表处于合闸允许状态，可通过按键方式进行合闸；

d) 端子测温事件判断设定值和默认设定值参见附录B。

  - 准确度要求

    - 基本最大允许误差

基本最大允许误差要求如下：

- 电能表有功电能的误差应符合GB/T 17215.321—2021的规定；

- 电能表无功电能的误差应符合GB/T 17215.323—2022的规定。

    - 起动

起动应符合GB/T17215.211—2021中7.5规定。

    - 潜动

潜动应符合GB/T17215.211—2021中7.4的规定。

    - 电能表常数

电能表测试输出与计度显示指示之间的关系应与铭牌标志一致。

    - 电能表示值组合误差

电能示值组合误差应符合GB/T 17215.211—2021中7.12的规定。

    - 计时准确度

计时准确度应符合GB/T 17215.211—2021中7.13规定。

    - 误差一致性

应符合GB/T 17215.211—2021中7.10规定。

    - 误差变差要求

应符合GB/T 17215.211—2021中7.10规定。

    - 负载电流升降变差

应符合GB/T 17215.211—2021中7.9规定。

    - 测量的重复性

应符合GB/T 17215.211—2021中7.7规定。

    - 组合最大允许误差试验

应符合GB/T 17215.211—2021中7.14的规定。

  - 电气要求

    - 功率消耗

- 电能表功率消耗应符合DL/T 1486—2015中4.6.1的规定。

    - 脉冲电压

应符合GB/T 17215.321—2021中11.4.3的规定。

    - 交流工频电压

应符合GB/T 17215.321—2021中11.4.4的规定。

    - 电源电压影响

- 应符合DL/T 1487—2015中4.6.2的规定。

    - 耐受长期过电压

应符合GB/T 17215.321—2021中11.3.1的规定。

    - 耐受长期过电流

电能表耐受长期过电流指标如下：

- 在电压线路施加Unom、电流线路施加Imax～1.2Imax电流范围内，电能表应能准确计量，且误差限值不超过±1%；

- 在电压线路施加Unom、电流线路施加1.2Imax～1.5Imax电流，持续时间30分钟，电能表应无损坏，试验后电能表应能正常工作。

    - 电能表温度限值及耐热

应符合GB/T 17215.323—2022中5.13的规定。

    - 通信模块接口带载能力

通信模块VCC电压+12 V±1 V，负载工作电流0 mA～125 mA，最大峰值电流250 mA且持续时间不超过20 ms，秒平均电流不超过125 mA。

    - 通信模块互换性要求

应符合DL/T 1487—2015中4.13的规定。

    - 电流回路阻抗

电能表电流回路阻抗值是在电流回路通以1.2Imax电流时，测试电流回路进出两端电压，然后除以电流1.2Imax计算所得。内置负荷开关电能表在负荷开关通断试验后，其电流回路阻抗平均值应小于1.5 mΩ；当Imax大于等于100 A时，其电流回路阻抗平均值应小于2 mΩ。

  - 由影响量引起的误差极限

- 应符合GB/T 17215.321—2021中7.11的规定。

  - 电磁兼容性能要求

电能表在经受表3所规定的电磁兼容试验后，应能正常工作，存储的信息无变化，并符合表3中影响量限值。

- 影响量误差偏移极限

| 电磁骚扰源 | 严酷等级 | 骚扰施加值 | 施加端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频辐射电磁场 | 3 | 10 V/m | 整机 |
|  | 4 | 30 V/m | 整机 |
| 静电放电 | 4 | 8 kV(接触），15 kV(空气） | 外壳和操作部分 |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4 | 4.0 kV | 电能表电源端口 |
| 阻尼振荡波 | 4 | 2.5 kV（共模），1.25 kV（差模） | 电能表电源端口 |
| 射频场感应的传导骚扰 | 3 | 10 V | 电能表电源端口 |
| 浪涌 | 4 | 4.0 kV（共模），2.0 kV（差模） | 电能表电源端口 |

    - 射频电磁场（电流电路中无电流）

应符合GB/T 17626.3—2023的规定,电能表在表3所列严酷等级的射频辐射电磁场影响下，应能正常工作，不应发生死机或损坏，不应产生多于1个脉冲。

    - 射频电磁场（电流电路中有电流）

应符合GB/T 17626.3—2023的规定,电能表在表3所列严酷等级的射频辐射电磁场影响下，不应发生死机或损坏，由干扰引起的误差偏移符合4.7中规定的限值。

    - 静电放电

应符合GB/T 17626.2—2018的规定，电能表在表3所列严酷等级的静电放电影响下，

应能正常工作，不应发生死机或损坏。

    - 快速瞬变脉冲群

应符合GB/T 17626.4—2018的规定，电能表在表3所列严酷等级的快速瞬变脉冲群影响下，不应发生死机或损坏。试验中，功能或性能有短暂的降低或失去是容许的，电能表准确度应在GB/T 17215.321—2021规定的极限内。

    - 浪涌抗扰度

浪涌抗扰度试验，应符合GB/T 17626.5—2019的规定，电能表在表3所列严酷等级的

快速瞬变脉冲群影响下，不应发生死机或损坏。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，应符合GB/T 17626.6—2017的规定,电能表在表3所列严酷等级的射频场感应的传导骚扰影响下，不应发生死机或损坏。

试验时不应使设备的状况紊乱且误差的改变应在GB/T 17215.321—2021规定的极限内。

  - 软件要求

应符合DL/T 1487—2015中4.11的规定。

  - 可靠性要求

整表使用寿命不应小于12年，产品从验收合格之日起，由于电能表质量原因引起的故障，其允许故障率应小于等于表4规定值。

- 寿命保证期内允许的故障率

| 运行 年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许故障率% | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |

- 试验方法

  - 通用要求

电能表各项试验，除非特殊说明，均应按照本文件4.1中规定的规格和4.2中规定的环境条件进行。

  - 气候环境的影响试验

    - 高温试验

按照GB/T 17215.211—2021中的规定进行试验。

    - 低温试验

按照GB/T 17215.211—2021中的规定进行试验。

    - 交变湿热试验

按照GB/T 17215.211—2021中的规定进行试验。

    - 阳光辐射防护试验

按照GB/T 17215.211—2021中的规定进行试验。

  - 结构试验

对电能表的防尘和防水试验、弹簧锤试验、冲击试验、振动试验、防火焰蔓延试验应符合GB/T 17215.211—2021的规定。

每项机械性能试验后，电能表应能按本标准正确工作，无损坏，无信息改变，误差偏移符合4.7规定的限值。

    - 一般检查

目测法。

    - 冲击试验

电能表在非工作状态下，按照GB/T 2423.5—2019的规定进行试验，选择半正弦脉冲，峰值加速度设置为30 g( 300m/s2)，脉冲持续时间设置为18 ms。

    - 振动试验

按照GB/T 2423.10—2019的规定进行试验。将受试电能表在非工作状态下固定在试验台中央，频率范围设置为10 Hz～150 Hz，位移幅值设置为0.075 mm（频率范围≤60 Hz) ，加速度幅值设置为10 m/s2（频率范围>60 Hz），每轴线扫频周期数设置为20。

    - 接线端子间隙和爬电距离

按照GB/T 16935.1—2023中规定的测量方法用卡尺测量端子的电气间隙和爬电距离。

    - 弹簧锤试验

按照GB/T 2423.55—2023的规定进行试验。将受试电能表在非工作状态下安装在其正常工作位置，使其不得前后左右移动，弹簧锤以0.2 J的动能垂直作用在电能表外壳的表面上，冲击3次。

    - 防尘试验

按照GB/T 4208—2017的规定进行试验：

- 电能表在非工作状态，无包装；

- 试验等级IP5X；

- 试验用的滑石粉或者其它粉尘的累计量或位置不应影响电能表正常工作，电能表上不应沉积导致爬电距离缩短的灰尘。

    - 防水试验

按照GB/T 4208—2017的规定进行试验：

- 电能表电压电路施加标称电压；

- 试验等级IPX4。

    - 阻燃性能试验

按照GB/T 5169.11—2017规定的方法进行试验。

    - 耐腐蚀试验

按照GB/T 2423.17—2008中的规定进行试验。

  - 功能试验

    - 一般要求

电能计量功能、测量及监测功能、广播校时功能、费率时段功能、阶梯电量功能、冻结功能、负荷记录功能、数据存储功能、电表清零功能、安全防护功能应符合DL/T 1490—2015的规定。

    - 事件记录试验

逐一开展各类事件记录检测，试验程序如下：

a）读取当前仪表内该类事件的发生次数、发生时刻、结束时刻及其对应时刻的电能量等重要内容；

b）对功能检测装置设置被检测事件记录的触发条件；

c）触发事件，记录当前时刻、结束时刻及其对应时刻的电能量等重要内容；

d）仪表恢复正常运行状态；

e）读取当前仪表内该类事件的发生的总次数及上1次事件记录内容是否符合本文件4.4.2的规定。

    - 时钟、电池试验

时钟、电池试验方法如下：

- 通过通信接口(如485、红外等)设置仪表日期和时间；

- 运行一段时间后，读取表内当前日期和当前时间，判断仪表时间是否正确；

- 通过通信接口进行非授权日期和时间设置，判断是否设置成功；

- 设置多个日历、闰年切换时间，运行一段时间后，读取切换后时间判断仪表是否实现日历、闰年自动切换功能；

- 进行电能表时钟与标准时间对时，仪表断电，静置一段时间，读取仪表内当前日期和当前时间，应符合本文件4.4.3的规定。

    - 事件清零

事件清零功能试验方法如下：

- 读取表内电能量、最大需量冻结量、事件记录、负荷记录等数据。设置仪表内电能量等数据，判断是否设定成功；

- 向电能表发送正确的清零指令，读取仪表内存储的电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据，判断仪表是否清零成功；

- 读取仪表清零事件记录,判断仪表是否产生正确的清零记录,功能应符合本文件4.4.4的规定。

    - 显示功能

按照GB/T 17215.211—2021中5.5的规定进行，功能应符合本文件4.4.5的规定。

    - 报警功能

对受测电能表施加标称电压，分别模拟功率反向和电池欠压等故障，受测电能表应能通过液晶符号报警。当受测电能表恢复正常后，解除报警。测试过程中背光不应点亮。

    - 信号输出试验

按照GB/T 17215.211—2021中5.8的规定进行，功能应符合本文件4.4.7的规定。

    - 通信功能试验

通信功能试验按以下方法进行：

- 电能表在施加标称电压、10Itr，在通信状态下，验证电能表的计量误差不应超过相应准确度等级要求，电能表内存储的计量数据和参数不应受到影响和改变；

- 电能表在施加标称电压、10Itr，在热插拔更换通信模块的情况下，验证电能表能够正确计量，电能表内贮存的计量数据和参数不应受到影响和改变；

- 电能表在施加标称电压、10Itr，将互换模块插入电能表，以10 s的时间间隔抄读电能表的电能量和时间数据，共抄读5次，电能表应正确应答。电能表的计量误差不应超过相应准确度等级要求，电能表内贮存的计量数据和参数不应受到影响和改变，功能应符合本文件4.4.8的规定。

    - 费控功能试验

按照DL/T 1487—2015中5.10进行，功能应符合本文件4.4.9的规定。

    - 通断电试验

通断电试验按以下方法进行：

- 受测电能表施加标称电压，发送立即合闸命令，负荷开关应能断开，电能表电流端子1、2应处于分断状态；

- 受测电能表施加标称电压，负荷开关断开后，发送合闸允许命令，通过长按按键，电能表应能立即合闸；

- 受测电能表施加标称电压，负荷开关断开后，发送立即合闸命令，电能表应能立即合闸。

- 电能表通断电时，显示字符和拉闸灯状态见附录H。

    - 保电功能试验

受测电能表施加标称电压，按DL/T 1490-2015中4.18进行测试。

    - 端子座温度监测

在温度为参比温度的封闭箱体中，对电能表施加标称电压，使用具有加热及测温功能的试验装置对电能表端子铜条升温，当加热装置到达试验温度后保持恒温，试验应按下列操作进行：

- 加热装置对所有端子施加120 ℃的温度，达到试验温度10分钟后，分别记录电能表输出的火线、零线温度；

- 加热装置对所有端子施加150 ℃的温度，达到试验温度10分钟后，分别记录电能表输出的火线、零线温度，之后加热装置停止加温，等待电能表各端子温度恢复到65 ℃以下，试验结束；

- 从电能表读取的温度值与加热装置试验温度偏差应测温误差不超过±10 ℃。

  - 准确度试验

    - 初始固有误差试验

电能表初始固有误差试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.6的规定进行。

    - 起动试验

起动电流的试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.5规定进行。

    - 潜动试验

- 潜动试验分别在有功和无功条件下进行，应按照GB/T 17215.211—2021中7.4规定进行。

    - 电能表常数试验

仪表常数试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.3规定进行。

    - 电能示值组合误差试验

- 电能示值组合误差试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.12的规定的方法进行。

    - 计时准确度试验

- 计时准确度试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.12的规定的方法进行。

    - 误差一致性试验

- 误差一致性试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.12的规定的方法进行。

    - 误差变差试验

- 误差变差试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.8的规定的方法进行。

    - 负载电流升降变差试验

- 负载电流升降变差试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.9的规定的方法进行。

    - 测量的重复性试验

测量重复性试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.7的规定的方法进行。

    - 组合最大允许误差

测量重复性试验应按照GB/T 17215.211—2021中7.14的规定的方法进行。

  - 电气性能试验

    - 功率消耗

按照GB/T 17215.211—2021中4.4的规定进行试验，功率消耗应满足4.6.1的规定。

    - 脉冲电压试验

按照GB/T 17215.231—2021中6.10.2.3的规定进行试验，试验中不应出现火花放电、闪络或击穿；试验后，电能表应无机械损坏，并能正确工作。

    - 交流工频电压试验

按照GB/T 17215.231—2021中6.10.2.5的规定进行试验，试验中不应出现火花放电、闪络或击穿；试验后，电能表应无机械损坏，并能正确工作。

    - 电源电压试验

- 电源电压试验要求如下：

- 电压暂降和短时中断影响试验应按照GB/T 17215.211—2021中9.3.2.1的要求试验；

- 电压长时间中断对时钟影响试验按GB／T 9092—1998中5.4.2的规定进行。

    - 耐受长期过电压实验

按照GB/T 17215.231—2021中6.10.3.2的规定进行试验。

    - 耐受长期过电流实验

耐受长期过电流试验按以下方法进行：

- 在电压线路施加Un，电流线路施加Imax、1.2Imax电流，在功率因素分别为1.0和0.5L时，电能表应能准确计量，基本最大允许误差满足4.6.6的要求；

- 在电压线路施加Un、电流线路施加1.5Imax电流，持续时间30分钟，电能表应无损坏，试验后电能表应能正常工作。

    - 电能表温度限值及耐热

按照GB/T 17215.231—2021中10.4的规定进行试验。

    - 通信模块接口带载能力试验

按照DL/T 1487—2015中5.6.8的规定进行试验，测试结果应满足本文件4.6.8的规定。

    - 通信模块互换能力试验

按照DL/T 1487—2015中5.6.9的规定进行试验，测试结果应符合应满足本文件4.6.9的规定。

    - 电流回路阻抗试验

按照DL/T 1487—2015中5.6.6的规定进行试验，测试结果应符合应满足本文件4.6.10的规定。

  - 影响量试验

按照GB/T 17215.211—2021中9.4.2的规定进行试验。

试验前，应在参比条件下测定电能表的固有误差。试验过程中，由任一影响量或干扰引起误差偏移，应符合4.7规定。

试验后，当外部影响恢复到参比条件时，电能表应无损坏，无信息改变并能按本标准正确的工作，并应满足电能表基本最大允许误差极限的要求。基本最大允许误差的强制试验点为：Itr、10Itr、功率因数为1。

- 应单独对某个影响量引起的误差偏移进行测试，所有其他影响量保持为参比条件。电能

- 表误差偏移极限应满足4.7中限值要求。

  - 电磁试验

电能表的设计应能保证在电磁骚扰影响下不损坏或不受实质性影响，以下试验规定了电能表电磁兼容性试验方法。

    - 射频电磁场抗扰度（电流电路中无电流）

电能表在正常工作状态下，电流回路断路，按照GB/T 17626.3—2016规定的方法进行试验。

    - 射频电磁场抗扰度（电流电路中有电流）

电能表在正常工作状态下，电流回路施加标称电流，按照GB/T 17626.3—2016规定的

方法进行试验。

    - 静电放电

按照GB/T 17626.2—2018规定的方法进行试验。

    - 快速瞬变脉冲群

电能表在正常工作状态下，按照GB/T 17626.4—2018规定的方法进行试验。

    - 浪涌抗扰度

电能表在正常工作状态下，按照GB/T 17626.5—2019规定的方法进行试验。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度

电能表在正常工作状态下，按照GB/T 17626.6—2017规定的方法进行试验。

  - 软件试验

电能表的软件测试，按照GB/T 17215.211—2021中10规定的方法进行试验。

  - 可靠性验证

可靠性验证试验满足DL/T 830—2002要求，在下列情况之一时进行：

- 新产品设计定型鉴定及批量生产定型鉴定；

- 每隔五年进行一次；

- 当结构、工艺或主要材料有所改变，可能影响其符合本文件要求时；

- 产品停产三年以上又恢复生产时。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 检验项目和顺序

出厂检验项目和顺序应符合DL/T 1486-2015中6.1的规定,型式检验项目和顺序应符合DL/T 1486-2015中6.2的规定。

- 包装、贮存及运输

  - 包装

包装应符合GB/T 13384—2008的规定。

  - 运输

运输应符合GB/T 4798.2—2008中表6中的规定。

  - 贮存

贮存应符合GB/T 4798.1—2019中表7中的规定。

- B

- 附录A

- （资料性）

- LCD显示图形和符号

- A.1 电能表（含无功）LCD显示界面

单相智能电能表（含无功）LCD显示界面参考图见图A.1，LCD各图形、符号说明见表A.1。

- 图A.1单相智能电能表LCD显示界面参考图

- 表A.1　LCD各图形、符号说明

| 序号 | LCD图形 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 当前、上1月～上12月的用电量、组合、正/反、总、费率1-1X - 无功四象限 - 功率因数 - 4）常数 5）阶梯、电量 6）时间、时段、表号、户号 |
| 2 |  | 数据显示及对应的单位符号。 |
| 3 |  | 从左到右： - 功率反向指示 - 蓝牙通信中 - 电池欠压指示 - 蓝牙认证状态指示 - 电能表挂起/密码闭锁指示 - 模块通信中 - 485/红外通信指示 - 显示为测试密钥状态，不显示为正式密钥状态 |

- 表A.1（续）

| 序号 | LCD图形 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | 1）"请购电"远程报警显示闪烁 2) “拉闸”继电器拉闸状态指示 |
| 5 |  | 1）" "指示当前套、备用套阶梯，表示运行在当前套阶梯，同时显示表示有待切换的阶梯。 2）L8指示当前运行第几阶梯 3）①②代表当前套、备用套时段/费率，默认为时段 4）T18指示当前费率状态（1-1X），当费率超过 4 个时按此方式指示。 |
| 6 |  | 指示T1~T4当前费率状态（尖峰平谷） |

- A.2 电能表（不含无功）LCD显示界面

单相智能电能表（不含无功）LCD显示界面参考图见图A.2，LCD各图形、符号说明见表A.2。

- 图A.2单相智能电能表LCD显示界面参考图

- 表A.2　LCD各图形、符号说明

| 序号 | LCD图形 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1）当前、上1月/次-上12月/次的用电量、累计、组合、正/反、总、费率1-1X、电量 2）剩余金额、常数 3）阶梯电价、电量 4）透支,金额 5）时间、时段、表号 |
| 2 |  | 数据显示及对应的单位符号，六位整数位，两位小数 |
| 3 |  | 1) 红外、485通信中 2) 显示为测试密钥状态，不显示为正式密钥状态 3）电能表挂起指示 4）模块通信中 5）功率反向指示 6）电池欠压指示 7）红外认证有效指示 8）相线、零线 |
| 4 |  | 1）IC卡读卡"成功"提示符 2) IC卡读卡"失败"提示符 3）"请购电"剩余金额偏低时闪烁 4) 继电器拉闸状态指示 |

- 表A.2（续）

| 序号 | LCD图形 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | 1）L8指示当前运行第几阶梯电价 2）T18指示当前费率状态（T1、T2、T3、T4.......） 3）" "指示当前套、备用套阶梯电价，表示运行在当前套阶梯，表示有待切换的阶梯，即备用阶梯率有效。 4）①②代表第1、2套时段/当前套、备用套费率，默认为时段 |

- 附录B

- （资料性）

- 事件判断设定值范围及其默认设定值

事件判断设定值范围及其默认值见表B.1。

B.1事件判断设定值范围及其默认值

| 序号 | 事件名称 | 设定值范围 | 默认设定值 | 允许 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子座温度超限报警 | 1. 端子座过热报警阈值：100 ℃～130 ℃，最小设定值级差0.1℃ | 115.0 ℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 2. 端子座温度恢复报警解除定值：100.0 ℃ | 100.0 ℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 3. 端子座过热报警判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s | 20 s | ±2 s |
| 2 | 端子座温度超限跳闸 | 1.端子座温度超限跳闸阈值：130 ℃～150 ℃，最小设定值级差0.1℃ | 135 ℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 2端子座温度恢复报警解除定值：100.0 ℃ | 100.0℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 3.端子座温度超限跳闸电流阈值：10 A～80 A | 30 A | ±0.5 A |
|  |  | 4.端子座温度超限跳闸判定延时时间定值范围：1 s～99 s | 20 s | ±2 s |
| 3 | 端子座温度剧变报警 | 1. 端子座温度剧变分钟变化量报警阈值：10 ℃ ～30 ℃ ，最小设定值级差0.1 ℃ | 15.0 ℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 2.端子座温度剧变判定延时时间定值范围：1s～99s | 20 s | ±2 s |
| 4 | 端子座温度不平衡报警 | 1. 端子座温度不平衡报警阈值：15 ℃ ～40 ℃ ，最小设定值级差0.1 ℃ | 30.0 ℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 2. 端子座温度不平衡解除报警定值：15.0 ℃ | 15.0 ℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | 3. 端子座温度不平衡判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1 s | 20 s | ±2 s |

- E

- 附录C

- （资料性）

- 单相智能电能表外观尺寸图

- C.1 外观简图说明（带无功计量功能）

- 图C.1电能表外观简图（带无功计量功能）

表C.1电能表外观说明表（带无功计量功能）

| 序号 | 名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产条码 | 条形码结构。 |
| 2 | 资产二维码 | 二维码内容包含资产编码。 |
| 3 | 电流，电压等参数 | 电流、电压、常数等参数可根据相应的电能表要求变更。 ②表示为准确度等级； 表示为电能表为Ⅱ类防护绝缘包封仪表； 表示接线方式为单相电能表；H3温度和气候要求示意字符，根据实际供货要求标识为H1、H2或H3。 |
| 4 | 电能表型号及名称 | 按照相应的要求确定。 |
| 5 | 模块窗口 | 模块指示灯及标识。 |
| 6 | 指示灯及红外通信口 | 根据功能选用相应的指示灯。 |
| 7 | 液晶区域 | 液晶屏可视尺寸为60mm（长）×30 mm（宽）。 |
| 8 | 铭牌 | / |
| 9、10 | 表盖封印螺钉 | 9由生产厂家加封；10由检定部门加封。电能表封印状态要求可在正面直接观察到。 |
| 11 | 轮显按钮 | 通过该按钮查询相应显示内容。 |
| 12 | 铭牌翻盖封印螺钉 | 可选择安装卡扣式封印的封印螺钉或穿线式封印的封印螺钉。 |
| 13 | 端子盖封印螺钉 | 可选择安装卡扣式封印的封印螺钉或穿线式封印的封印螺钉。 |

- C.2 外观简图说明（不带无功计量功能）

- 图C.2电能表外观简图（不带无功计量功能）

表C.2电能表外观说明表（不带无功计量功能）

| 序号 | 名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产条码 | 条形码结构。 |
| 2 | 资产二维码 | 二维码内容包含资产编码。 |
| 3 | 电流，电压等参数 | 电流、电压、常数等参数可根据相应的电能表要求变更。 ②表示为准确度等级； 表示为电能表为Ⅱ类防护绝缘包封仪表； 表示接线方式为单相电能表；H3温度和气候要求示意字符，根据实际供货要求标识为H1、H2或H3。 |
| 4 | 电能表型号及名称 | 按照相应的要求确定。 |
| 5 | 模块窗口 | 模块指示灯及标识。 |
| 6 | 指示灯及红外通信口 | 根据功能选用相应的指示灯。 |
| 7 | 液晶区域 | 液晶屏可视尺寸为60mm（长）×30 mm（宽）。 |
| 8 | 铭牌 | / |
| 9、10 | 表盖封印螺钉 | 9由生产厂家加封；10由检定部门加封。电能表封印状态要求可在正面直接观察到。 |
| 11 | 轮显按钮 | 通过该按钮查询相应显示内容。 |
| 12 | 铭牌翻盖封印螺钉 | 可选择安装卡扣式封印的封印螺钉或穿线式封印的封印螺钉。 |
| 13 | 端子盖封印螺钉 | 可选择安装卡扣式封印的封印螺钉或穿线式封印的封印螺钉。 |

- F

- 附录D

- （资料性）

- 外置通信模块尺寸图

外置通信模块尺寸图中未单独注出公差的尺寸的允许公差遵照GB/T 1804—2000的m级要求执行。

- D.1  载波通信模块

图D.1  载波通信模块尺寸图

- 附录E

- （资料性）

- 外置通信模块结构要求

- E.1  通信模块结构要求

通信模块的外形尺寸为70mm（长）×50mm（宽）×22.7mm（高）。

通信模块要有厂家名称、模块名称、规格型号、出厂编号等标识。

通信模块材料、颜色与表盖一致。

- E.2  通信模块弱电接口管脚定义

通信模块弱电接口采用2×6双排插针作为连接件，电能表弱电接口采用2×6双排插座作为连接件。

图E.1为电表侧弱电接口管脚定义示意图；电能表与通信模块弱电接口管脚定义见表E.1。

- 图E.1通信模块弱电接口示意图

- 表E.1电能表与通信模块弱电接口管脚定义说明

| 电能表接口管脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号方向 （针对电表） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2 | 电源 | VCC | O | 通信模块模拟电源，由电能表提供，当电表运行在规定的工作电压范围时，输出电压范围：＋12 V±1 V（负载工作电流0 mA～125 mA，最大峰值电流250 mA且持续时间不超过20 ms，秒平均电流不超过125 mA，纹波指标见注2。 通信模块电源故障或短路时不应影响电能表的基本功能（电表应采取保护措施）。 |
| 3、4 | 电源地 | VSS |  | 通信地 |
| 5 | 信号 | RXD | I | 通信模块给电能表发送信号引脚，要求通信模块输出为开漏方式，常态为高阻态。要求通信模块低电平电流驱动能力≥2 mA。 |
| 6 | 信号 | MULTI | O | 秒脉冲信号、多功能、有功脉冲、无功脉冲信号输出功能，默认秒脉冲信号。开漏方式，常态为高阻态。 |
| 7 | 信号 | /SET | O | 模块设置使能；低电平时，方可设置通信模块。开漏方式，常态为高阻态。 |
| 8 | 信号 | TXD | O | 电能表通信信号输出引脚，开漏方式，常态为高阻态。 |
| 9 | 信号 | /RST | O | 复位输出（低电平有效），开漏方式，常态为高阻态，可用于复位通信模块，复位信号脉宽≥0.2 s |
| 10 | 状态 | STA | I | 接收时地址匹配正确模块输出0.2 s高阻态；通信模块发送过程输出高阻态，表内CPU判定通信发送时禁止操作继电器。要求通信模块输出为开漏方式，常态为低电平。通信模块低电平电流驱动能力≥2 mA |
| 11 | 状态 | EVENTOUT | O | 电能表事件状态输出，开漏方式，常态为低电平。当有主动上报事件发生时，输出高阻态，请求查询主动上报状态字；当主动上报状态字为零时输出低电平。 |
| 12 | 信号 | COM_RQ | I | 模块到位信号，输入，模块到位后为低电平 |

注1：电能表和通信模块的开漏端耐压为5.5 V，所有输出接口的低电平电流驱动能力≥2 mA，在驱动2 mA的负载电流时对地电压应≤0.4 V。

注2：VCC 电源带载 125 mA 情况下，VCC电源的纹波Vp-p应小于1‰。

注3：通信接口必须与强电隔离。

- E.3  通信模块耦合接口定义

通信模块采用2×4双排插针作为连接件，其接口管脚排列见图E.2，对应管脚定义见表E.2，电能表接口采用2×4双排插座作为连接件。

- 图E.2通信模块耦合接口示意图

- 表E.2 电能表与通信模块耦合接口管脚定义说明

| 电能表接口管脚编号 | 模块对应管脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号方向 (针对模块) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2 | 7、8 | 载波 | L |  | 电网相线作为信号耦合接入端 |
| 3、4、 5、6 | 5、6、 3、4 | 空 | 空 |  | 空引脚，PCB无焊盘设计，连接件对应位置无插针，用于增加安全间距，提高绝缘性能。 |
| 7、8 | 1、2 | 载波 | N |  | 电网中性线作为信号耦合接入端 |

- E.4  通信模块指示灯颜色要求

通信模块状态指示：

通信模块指示灯说明：

远程灯——红灯，熄灭时表示模块同电网通信正常，常亮时表示模块同电网通信异常，闪烁（亮1 s，灭1 s）表示模块和电网之间正在进行数据交换；

本地灯——绿灯，常亮时表示模块同电能表通信正常，熄灭时表示模块同电能表通信异常，闪烁（亮1 s，灭1 s）表示模块和电能表之间正在进行数据交换。

- H

- 附录F

- （资料性）

- 蓝牙通信要求

- F.1   通用要求

- 表F.1通用要求

| 序号 | 通用要求项 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 低功耗蓝牙Bluetooth low energy |
| 2 | 版本 | 蓝牙5.0（包含）以上版本 |
| 3 | 通信速率 PHY（物理层） | 1Mbps或2Mbps |
| 4 | 吞吐量 | 大于200Kbps有效数据 |
| 5 | 通信距离 | 发射功率0dBm档时，无障碍物有效通信距离不小于10米 |
| 6 | 通信加密 | 链路层不启用加密 |
| 7 | 接收灵敏度 | 接收灵敏度： <= -90dBm |
| 8 | 频偏 | 频偏应小于±60kHz |
| 9 | 两主三从 | 支持同一台电能表同时与2个主机和3个从机并发通信 |
| 10 | 广播间隔 | 40ms~1000ms，默认40ms |
| 11 | 扫描窗口 | 55ms |
| 12 | 连接建立时间 | 从机40ms广播周期，连接时间不大于2s |
| 13 | 兼容性 | 通过蓝牙兼容性认证测试 |
| 14 | Mac地址 | 随机地址中的静态地址 |

- F.2  互联互通要求

- 通信服务UUID

LSB: {0x79, 0x41, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x01, 0x00, 0x40, 0x6E}

- 数据接收UUID

LSB: {0x79, 0x41, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x02, 0x00, 0x40, 0x6E}

属性： write without response

描述符：无

Access： open

- 数据发送UUID

LSB: {0x79, 0x41, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x03, 0x00, 0x40, 0x6E}

属性：notification

描述符：CCCD（该项UUID为0x2902）

Access： open

- F.3  Mac地址格式要求

- 采用标准的48bit格式，最高两个bit位为“11”;

- 剩余46bit位不能全部为0，也不能全部为1；

- 41-46bit位为设备类型描述位，用于区分采集设备、手持设备、电能表、检测设备等设备类型，避免冲突，如下所示：

- 表F.2  设备类型标识

| 标识位bit[46..41] | 设备类型 |
| --- | --- |
| 000000 | 电能表 |
| 000001 | 智能微断/智能开关 |
| 000010 | 智能锁具（柜门锁） |
| 000011 | 电流/电压传感器 |
| 000100 | 温度/湿度等非电量传感器 |
| 000101 | 采集设备：采集器、中继器、集中器 |
| 000110 | 手持设备/手机 |
| 000111 | 检测设备：检测台体、自动检定线 |

- 1-40 bit位为地址内容，与电能表通信地址一一对应，采用Hex编码方式，如电能表通信地址为123456789999，则蓝牙该部分MAC 1-40bit为1CBE991DEF。

- 附录G

- （资料性）

- 用电场景通断电流程说明

### G.1  普通居民用电场景

- 普通居民用电场景通断电要求如下：

- 对于普通居民用电场景，场景模式字设置为“普通居民用电”，主要采用费控的方式进行通断电控制，同时在费用足够的情况下对普通居民用户的过电流进行控制；

- 电能表采用内置负荷开关，具有拉合闸状态检测电路；

- 电能表可设置“小功率用电阈值”，默认为500W，设置为0时不启用；

- 当电能表收到远程拉闸命令，应先判断继电器拉闸控制电流门限值，当电流大于该值时，应延时直至电流小于该值后再执行拉闸，延时时间最长不超过24小时。继电器拉闸控制电流门限值设置为0时，电能表不做判断；

- 电能表拉闸灯亮或灭表示检测到的电路实际状态，液晶“拉闸”字符表示电能表收到的命令。电能表收到拉合闸命令后，在执行拉合闸动作时，记录拉/合闸事件记录；

- 电能表的运行状态字3中bit4位反映线路实际工作状态，刷新延迟时间不超过10s。内置负荷开关电能表按检测功率和内部拉合闸状态检测电路反馈信号进行处理；

- 电能表拉闸后，应能自动合闸复电，进入小功率用电模式，继电器拉闸控制电流门限值设置为0，同时实时检测功率，如功率不大于“小功率用电阈值”，则允许继续用电；如功率大于“小功率用电阈值”，则重复拉闸—复电—检测操作，小功率用电不超过72 h，超时后若未收到合闸命令则立即拉闸；

### G.2  特殊用电（不能断电）场景

- 特殊用电（不能断电）场景通断电要求如下：

- 对于特殊用电（不能断电）场景，场景模式字设置为“特殊用电（不能断电）场景”，电能表进入保电模式，保电功能应符合 DL/T 1490-2015中4.18的规定；

- 特殊用电（不能断电）场景如发生改变，可通过主站修改用户用电场景模式字为“普通居民用电场景”，通断电流程按照本文件4.4.10.1执行。

### G.3  超容用电场景

- 超容用电电场景通断电要求如下：

- 对于超容用电场景，场景模式字设置为“超容用电”，可设置“超容用电阈值”，默认为7 kWh，设置为0时不启用；

- 当电能表检测到功率大于“超容用电阈值”时，电能表拉闸，进入合闸允许状态，用户可手动复电；

- 电能表复电后，如检测到功率超限，则重复拉闸—复电—检测操作；

- 超容用电场景如发生改变，可通过主站修改用户用电场景模式字为“普通居民用电场景”。

- 附录H

- （资料性）

- 用电场景通断电要求

电能表通断电功能状态判断和显示参考以下说明：

- 电能表的继电器状态字3中bit4位反映线路实际工作状态，刷新延迟时间不超过

- 10 s，按检测功率和内部拉合闸状态检测电路反馈信号进行处理；

- 线路处于跳闸状态时 bit4 位置 1，线路处于导通状态时此位置 0，判断方式见表5；

- 表H.1  线路状态判断方式

| 继电器理论状态 | 功率 | 负荷开关（含电压）反馈状态 | Bit4位继电器状态 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉闸 | =0W（潜动功率） | 断 | 断 | 继电器成功跳闸 |
|  | =0W | 通 | 通 | 负荷开关误动或拒动 |
|  | ≠0W | 断 | 通 | 负荷开关误动或拒动 |
|  | ≠0W | 通 | 通 | 负荷开关误动或拒动 |
| 合闸 | =0W | 断 | 断 | 负荷开关误动或拒动 |
|  | =0W | 通 | 通 | 继电器成功合闸 |
|  | ≠0W | 断 | 通 | 继电器成功合闸 |
|  | ≠0W | 通 | 通 | 继电器成功合闸 |

- 电能表应在控制信号发出5s后首次判断负荷开关误动或拒动，并在控制信号发出 10s 内完成判断；

- 跳闸动作时：状态字3的bit4按功率和反馈状态逻辑判断后动态刷新，跳闸指示灯的状态按状态字3的bit4进行指示；

- 合闸动作时：首次判断到负荷开关误动或拒动时，状态字 3 的 bit4 为断，并持续检测，若检测到继电器成功合闸，状态字 3 的 bit4 为通，并持续检测，按上述表格根据检测状态动态刷新 bit4 位继电器状态及拉闸灯状态；

- 电表清零后，电能表为合闸状态，电能表运行状态字 3 的 bit4 为通，该结果保持至继电器跳闸动作；

- 拉合闸、跳闸指示灯显示要求如下：

- 电能表收到拉闸命令后，在拉闸前的延时过程中，应点亮 LCD 背光，“拉闸”字符闪烁（闪 1s 灭 1s），拉闸指示灯熄灭。拉闸延时时间到，执行拉闸，“拉闸”字符常显，拉闸指示灯亮；

- 电能表收到拉闸命令后，拉闸延时到，执行拉闸控制，但不成功（负荷开关仍处于合闸状态），液晶“拉闸”字符常显，拉闸灯熄灭；

- 电能表在拉闸状态下收到直接合闸，在合闸前的延时状态或合闸不成功（负荷开关仍处于拉闸状态）时，液晶“拉闸”字符熄灭，拉闸灯亮；

- 电能表在拉闸状态下收到合闸允许、保电命令，通过按轮显键３秒，进行合闸控制，在合闸前的延时状态或合闸不成功（负荷开关仍处于拉闸状态）时，液晶“拉闸”字符熄灭，拉闸灯闪烁（亮 1s，灭 1s）。

- 电能表拉闸灯及液晶“拉闸”字符显示应遵循表H.2规定。

- 表H.2  负荷开关电能表显示规定

| 电能表收到的命令 | bit4位继电器状态/动作 | 拉闸灯 | 液晶“拉闸”字符 | 液晶背光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉闸 | 延时过程中/通 | 灭 | 闪烁(闪1s灭1s) | 点亮 |
|  | 延时过程中/断 | 亮 | 闪烁(闪1s灭1s) | 点亮 |
|  | 断/拉闸成功 | 亮 | 常显 | 点亮 |
|  | 通/拉闸失败 | 灭 | 常显 | 点亮 |
| 直接合闸 | 断/合闸失败 | 亮 | 不显示 | 点亮 |
|  | 通/合闸成功 | 灭 | 不显示 | 关闭 |
| 合闸允许 | 延时过程中/断 | 闪烁(亮1s灭1s) | 不显示 | 关闭 |
|  | 延时过程中/通 | 闪烁(亮1s灭1s) | 不显示 | 关闭 |
|  | 断/合闸失败 | 亮 | 不显示 | 点亮 |
|  | 通/合闸成功 | 灭 | 不显示 | 关闭 |
| 保电 | 延时过程中/断 | 闪烁(亮1s灭1s) | 不显示 | 关闭 |
|  | 延时过程中/通 | 闪烁(亮1s灭1s) | 不显示 | 关闭 |
|  | 断/合闸失败 | 亮 | 不显示 | 点亮 |
|  | 通/合闸成功 | 灭 | 不显示 | 关闭 |
| 保电解除 | 断/表处于拉闸状态 | 亮 | 不显示 | 关闭 |
|  | 通/表处于合闸状态 | 灭 | 不显示 | 关闭 |

- I